## Sheet1
Protezy stawu barkowego
Załącznik nr 2 do SIWZ/ZP/PN - 9/2019
…………………………………………………………………………..
pieczęć Wykonawcy
LP. | Opis techniczny | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Vat% | Wartość brutto | Numer katalogowy | Producent
1 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU BARKOWEGO, w opcji niemodularnej i modularna; w opcji modularnej składająca się z 4 elementów: elementu proksymalnego, trzpienia, głowy metalowej oraz panewki polietylenowej; element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, pokryty porowatą okładziną, bezcementowy, w opcji anatomicznej (kąt szyjowy 128°, 135° i 142°) oraz urazowej w 3 wysokościach -5mm, 0mm i 5mm (kąt szyjkowy 135°), dla opcji urazowej wyposażony w kołnierz centrycznym i niecentrycznym umożliwiający umocowanie nićmi ortopedycznymi odłamków kostnych do endoprotezy; uniwersalny trzpień, wykonany ze stopu tytanu, bezcementowy, w części proksymalnej pokryty, porowatą okładziną w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości 83–191mm zależnie od rozmiaru; głowa metalowa wykonana ze stopu cocr, centryczna i niecentryczna, w rozmiarze 40-56mm i wysokości 15 21mm zależnie od rozmiaru. System modularny umożliwiający śródoperacyjne zastosowanie barku odwróconego bez potrzeby wymiany elementu trzpienia protezy
1a | Trzpień | szt. | 2
1b | Element przynasadwy anatomiczne lub Element przynasadowy urazowy + kołnierz z otworami na nici | szt. | 2
1c | Głowa | szt. | 2
2 | Panewka wykonana z polietylenu, mocowana za pomocą cementu kostnego w 3 wersjach: panewka mocowana klinem, 5 gładkimi bolcami, lub 3 bolcami i bolcem kotwiczącym, w rozmiarach 40-56mm. | szt. | 2
3 | ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BARKU ODWRÓCONEGO, występująca w opcji modularnej oraz monobloku; w opcji modularnej część proksymalna (nasada), wykonana ze stopu tytanu, bezcementowa, pokryta hydroksyapatytem, centryczna i niecentryczna w celu optymalnego jej dopasowania, o nieanatomicznym kącie nachylenia 155 stopni, występująca w 2 rozmiarach dla opcji standard, lewa i prawa, retrowersja nasady 0-10 stopni, zmiana położenia nasady w zakresie 0-30 stopni, mocowana na uniwersalnym trzpieniu bezcementowym, wykonany ze stopu tytanu, w części proksymalnej pokryty porowatą okładziną, w rozmiarach 6-16mm dla opcji standard oraz 6-12mm dla opcji rewizyjnej, zakres długości trzpienia 83–191mm zależnie od rozmiaru; w opcji monobloku, wykonana ze stopu CoCr wysoce polerowanego, cementowana, w rozmiarach 8-12mm i długości trzpienia 132-223mm; panewka standardowa i high mobility,polietylenowa, w rozmiarach 38 i 42mm, w wysokości +3, +6, +9mm, o kształcie zwiększającym zakres ruchu i zmniejszającym ryzyko erozji; metapanewka mocowana 4 śrubami pod kątem +/- 10 stopni; głowa metalowa centryczna i niecentryczna, w rozmiarach 38 i 42mm; śruby standardowe oraz samoblokujące o średnicy 4,5mm i długości 18-42mm. System posiada również głowę rewizyjną w rozmiarach 48 i 52mm oraz wysokości 21 i 26mm.
3a | Trzpień cementowany (opcjonalny) | szt. | 25
3b | Trzpień | szt. | 15
3c | Nasada | szt. | 15
3d | Panewka PE | szt. | 25
3e | Przekładka (opcjonalnie) | szt. | 5
3f | Metapanewka | szt. | 25
3g | Glenosfera | szt. | 25
3h | Śruba | szt. | 25
3i | Śruba blokująca (opcjonalnie) | szt. | 25
RAZEM
Zamawiający wymaga podania jednego numeru katalogowego do każdego produktu
…………………………………………………………………
| Miejscowośc i data |  | ……………………………………………………………………………………………….
Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej