Załącznik nr 2 do SIWZ/ZP/PN -11/2019

………………………………………

pieczątka Wykonawcy

Pakiet nr 1 – sterylizator parowy

Pakiet nr 2 – myjka  ultradźwiękowa

Pakiet nr 3 – wózek transportowy

dla centralnej sterylizatorni  SP ZOZ  w Rypinie

| LP. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylizator parowy (przelotowy) rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019. | TAK |  |
| 2 | Pojemność́ komory 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285 | TAK |  |
| 3 | Wymiary komory (660-700)mm (w) x(660- 700)mm (sz) x( 690-700)mm (g) ) | TAK |  |
| 4 | Pojemność komory 340 L +/-5% | TAK |  |
| 5 | Wymiary całkowite max (1950mm (w) x 11601170mm (sz) x 950-970mm (g)) Waga max. 960 kg | TAK/podać |  |
| 6 | Waga 750kg +/-5% | TAK |  |
| 7 | komora sześcienna zapewniająca równomierne nagrzewania we wszystkich miejscach o przekroju kwadratowym. | TAK-komora sześcienna -10pkt Prostopadlości-enna – 0pkt |  |
| 8 | Kanał uszczelki wykonany w sposób nie przewężający światła komory | Komora bez przwewęzeń -10pkt Z przewęzeniem do 20mm – 0pkt |  |
| 9 | Komora polerowana o chropowatość nie gorsza niż Ra <0,8 µm. | TAK |  |
| 10 | Ściany komory o grubości w zakresie 4- 6mm | TAK/podać Grubość 5-6 mm – 10 pkt. 4 mm - pkt |  |
| 11 | Zewnętrzne panele wykonane ze stali AISI 304 | TAK |  |
| 12 | Pełen płaszcz wykonany ze stali AISI 316L lub żebrowany | TAK; płaszcz pełny -20pkt Żebrowany-0pkt |  |
| 13 | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, Moc całkowita do38,5kW | TAK/podać Moc do 32kW-20pkt Powyżej – 0pkt. |  |
| 14 | Główne orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 15 | Generator pary wykonany ze stali nierdzewnej AIS 316L zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE | Tak |  |
| 16 | Konstrukcja komory wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L | TAK |  |
| 17 | Wbudowana w sterylizator wytwornica pary o mocy do 36kW | TAK/podać |  |
| 18 | Wlot pary do komory poprzez dwa punkty w komorze umieszczone po przeciwnych stronach | TAK |  |
| 19 | Komora i płaszcz odizolowany wełną mineralną, maksymalna temperatura obudowy nie przekracza 43 C w temperaturze powietrza 23 | TAK |  |
| 20 | Automatyczne drzwi przesuwana w płaszczyźnie pionowej, napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi gdy natrafią na opór | TAK, napęd pneumatyczny-10pkt Elektryczny -0pkt |  |
| 21 | Możliwość ponownego otwarcia drzwi komory po stronie rozładowczej pod warunkiem, że drzwi po stronie załadowczej są zamknięte. | TAK |  |
| 22 | Wbudowana pułapka pary w celu zapobiegania powstawania kondensatu w komorze | TAK |  |
| 23 | Wyświetlane informacje takie jak: Temperatura, ciśnienie, program, czas cyklu, graficzny wykres temperatury i ciśnienia w czasie rzeczywistym.. | TAK |  |
| 24 | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | TAK |  |
| 25 | Automatyczny system regulacji poziomu wody poprzez czujnik | TAK |  |
| 26 | Sterylizator jest w pełni sterowany przez PLC (Programowalny Kontroler Logiczny), zgodnie z programem wybranym przez użytkownika. Sterownik umieszczony z lewej strony urządzenia(dostęp serwisowy przód i lewa strona) | TAK |  |
| 27 | Dotykowy kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej min 5,7 cali.z komunikacją w języku polskim. Wyświetlanie informacji tekstowych o zaistniałych awariach. | TAK 5,7cala -0pkt Powyżej 10pkt |  |
| 28 | Tworzenie do 100 nowych programów sterylizacji, całkowicie konfigurowalnych | TAK |  |
| 29 | Programy sterylizacyjne 121, 134 z fazą frakcjonowanej próżni wstępnej min 18 programów | TAK |  |
| 30 | Programy testowe bowie-dick, test szczelności |  |  |
| 31 | Trzy opcje suszenia: próżnią , próżnią + powietrze, próżnią + para. | TAK |  |
| 32 | Tworzenie pary niezależne od kontrolera PLC poprzez elektryczne grzałki wykonane z Incoloy | TAK |  |
| 33 | Zbiornik wody do recyrkulacji wody z pompy próżniowej w celu zmniejszenia jej zużycia | TAK |  |
| 34 | Zgodność z dyrektywą 93/42/EEC, budowa, konstrukcja i wykonanie zgodna z normą PN EN 285 konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych | TAK |  |
| 35 | Rejestracja informacji o cyklach na karcie SD | TAK-20pkt Nie-0pkt |  |
| 36 | Wbudowana drukarka parametrów z możliwością wydruku numerycznego parametrów procesu | TAK |  |
| 37 | Na panelu czołowym 3 manometry wskazujące ciśnienie w płaszczu, komorze i wytwornicy pary | Tak, podać 2 manometry -0 pkt 3 manometry – 10 pkt |  |
| 38 | Grzałki wytwornicy wykonane z trwałego stopu incoly | Tak, stop incoly – 10 pkt Inny – 0pkt |  |
| 39 | Filtr antybakteryjny - wlot powietrza do wyrównania ciśnień odbywa się przez filtr, który zatrzymuje mikroorganizmy, bakterie, cząsteczki, itp. (skuteczność zatrzymywania wynosi ≥99,995% dla cząsteczek powyżej 0,3 um). | TAK |  |
| 40 | Wózek wsadowy do wnętrza komory z 1 półką umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych Ilość – 1 szt. | TAK, kompatybilny z posiadanym autoklawem SMS AS666WPA Tak-10pkt Nie-0pkt |  |
| 41 | Wózek transportowy - 2szt. | TAK Wózki kompatybilne z posiadanym sterylizatorem SMS AS666WPA-10pkt Nie-0pkt |  |
| 42 | Dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  |
| 43 | Konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej przed przystąpieniem do przetargu | TAK |  |
| 44 | Adaptacja pomieszczenia obejmująca prace: budowlane (przesunięcie ścian, drzwi, uzupełnienie glazury, instalacyjne w zakresie robót hydraulicznych i energetycznych, wykonanie śluzy pomiędzy strefą czystą a sterylną zgodnie z zasadami i przepisami sanitarnymi. Zamawiający wymaga też zabudowania przestrzeni pomiędzy istniejącą zabudową i nowym autoklawem z możliwością dostępu do przestrzeni serwisowej | Tak |  |
| 45 | Gwarancja min. 36 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania wszelkich przeglądów okresowych włącznie z materiałami podlegającymi okresowej wymianie (uszczelki, filtry itp) na własny koszt. Nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych typu papier do drukarki itp. | TAK |  |
| 46 | Zapewnienie serwisu oraz części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zakupu | TAK |  |
| 47 | Reakcja na awarie w okresie gwarancji do 48 godz. od zgłoszenia do serwisu (liczone są dni robocze, nie wymagana forma pisemna zgłoszenia) | TAK |  |
| 47 | Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wykonanie minimum jednej dostawy sterylizatora parowego połączonej z adaptacją pomieszczenia za kwotę minimum 300 tys. zł brutto w ostatnich 3 latach – dołączyć potwierdzenie | TAK |  |

…………………………………………                                  ………………………………………..

Miejscowość i data                                                                   Podpis i pieczątka imienna osoby 										       upoważnionej

Załącznik nr 2a do SIWZ/ZP/PN -11/2019

…………………………………………………..

Pieczątka Wykonawcy

Zestawienie parametrów

urządzenia i warunków wymaganych dla myjni ultradźwiękowej – pakiet nr 2

| LP. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary komory 510 x 300 x 200 (+/- 5%) | TAK |  |
|  | Pojemność komory minimum 26 l | TAK |  |
|  | Możliwość mycia standardowej tacy DIN 1/1 | TAK |  |
|  | Myjnia izolowana akustycznie, wyposażona w pokrywę. | TAK |  |
|  | Przeznaczona do mycia ultradźwiękowego narzędzi chirurgicznych. | TAK |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne jednofazowe. Wymagana moc zasilania nie większa niż 2 kW. | TAK |  |
|  | Moc ultradźwięków minimum 500 W | TAK |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | TAK |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków 35÷38 kHz. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej degazacji roztworu myjącego dla zapewnienia optymalnych warunków mycia | TAK |  |
|  | Czas trwania procesu kontrolowany elektronicznie, nastawiany w zakresie do co najmniej 30 min. | TAK |  |
|  | Możliwość nastawy pracy ciągłej | TAK |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: dotyczy punktu 16, 17. | TAK |  |
|  | Pokrywa komory wykonana ze stali nierdzewnej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz załadowczy wykonany ze stali nierdzewnej - 1 szt. | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min.24 miesiące od chwili uruchomienia. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania wszelkich przeglądów okresowych włącznie z materiałami podlegającymi okresowej wymianie na własny koszt | TAK |  |
| 20 | Zapewnienie serwisu oraz części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zakupu | TAK |  |
| 21 | Reakcja na awarie w okresie gwarancji do 48 godz. od zgłoszenia do serwisu (liczone są dni robocze, nie wymagana forma pisemna zgłoszenia) |  |  |
| 22 | Dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  |

Załącznik nr 2b do SIWZ/ZP/PN -11/2019

…………………………………………………

Pieczątka Wykonawcy

Zestawienie parametrów

urządzenia i warunków wymaganych dla wyposażenia dod. sterylizatorni – pakiet nr 3

| LP. | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek do transportu narzędzi i materiałów sterylnych | TAK |  |
| 2 | Pojemność wózka: 6 jednostek 660x670x1150 (+/- 5%) | TAK |  |
| 3 | Wózek zamykany, jedno lub dwudrzwiowy z blokadą przypadkowego otwarcia bez ostrych krawędzi, bezpieczny dla użytkownika | TAK |  |
| 4 | Wózek jezdny o jednej parze kół samoskrętnych, z blokadą, z zestawem stosownych odbojników |  |  |
| 5 | Kosze sterylizacyjne w liczbie 8 szt o pojemności ½ STE każdy i wymiarach 580x280x130 (tolerancja; +/- 5%) | TAK |  |
| 6 | Gwarancja na wózek min. 12 m-cy | TAK |  |

…………………………………………                                  ………………………………………..

Miejscowość i data                                                                   Podpis i pieczątka imienna osoby 										       upoważnionej