załącznik nr 2a do SIWZ/ZP/PN – 7/2020

Respirator stacjonarny

Parametry graniczne i oceniane

Respirator - szt. 1

|  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Wymagania | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator |
|  | Typ / Model | TAK/Podać |  |
|  | Producent | TAK/Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | TAK/Podać |  |
|  | Pobór mocy | TAK/Podać |  |
|  | Rok produkcji 2020 | TAK/Podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy /nie podemonstracyjny | TAK |  |
|  | Interfejs aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz | TAK/Podąć |  |
|  | Awaryjne zasilanie bateryjne min. 60 min. w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | Parametry ogólne |  |
|  | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
|  | Respirator dla dorosłych | TAK |  |
|  | Respirator na wózku jezdnym, co najmniej 2 koła blokowane. | TAK |  |
|  | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,5 bar | TAK/Podać |  |
|  | Tryby wentylacji |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | TAK |  |
|  | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | TAK |  |
|  | PEEP/CPAP | TAK |  |
|  | Typy oddechu |  |
|  | Automatyczne wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | TAK |  |
|  | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością lub tryb PAV+ | Tryb BiPAP,Bilevel, DuoPAP z gwarantowaną objętością- 10 pkt, Pozostałe-0 pkt |  |
|  | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |
|  | Oddech typu PCV (Ciśnieniowo Kontrolowany) | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow) | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV | TAK |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością trybu wentylacji rezerwowej spośród m.in. VCV, PCV | Więcej trybów wentylacji – 10 pkt Tylko VCV, PCV- 0 pkt |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. | TAK |  |
|  | Wentylacja wspomagana objętością VS | TAK |  |
|  | Tryb automatycznej spontanicznej próby oddechowej posiadający regulację czasu trwania próby oraz regulację poziomu alarmów, których przekroczenie spowoduje automatyczny powrót do trybu i ustawień wentylacji sprzed rozpoczęcia próby | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Parametry Regulowane |  |
|  | Częstość oddechów minimum 5- 100 1/min (podać) | TAK/Podać |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 25 do 1800 ml (podać) | TAK/Podać |  |
|  | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O (podać) | TAK/Podać |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 60 cmH2O (podać) | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 1 do 45 cmH2O (podać) | TAK/Podać |  |
|  | Regulowany czas wdechu przy VCV od minimum od 0,3 do 8,0 sek. (podać) | Czas wdechu powyżej 8,0 sek - 10 pkt |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | TAK/Podać |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera: 1 l/min –8 l/min (podać) | TAK/Podać |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość ciśnieniowa: minimalny zakres czułości triggera: -1 cm H2O do – 10 cm H2O | TAK/Podać |  |
|  | Regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych | TAK |  |
|  | Przepływ bazowy regulowany ręcznie lub automatycznie | Przepływ regulowany ręcznie- 10 pkt Pozostałe- 0 pkt |  |
|  | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie minimum 5-50% szczytowego przepływu wdechowego | TAK/Podać |  |
|  | Parametry wentylacji |  |
|  | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
|  | Objętość wentylacji minutowej spontanicznej | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy Plateau | TAK |  |
|  | Ciśnienie AutoPEEP | TAK |  |
|  | Ciśnienie zaklinowania P0,1 | TAK |  |
|  | Pomiar NIF | TAK |  |
|  | Podatność i opór | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Kalkulacja indeksu dyszenia RSB | TAK |  |
|  | Możliwość przyszłościowej rozbudowy o: Moduł lub urządzenie zewnętrzne z przeznaczeniem do pracy na oddziałach intensywnej terapii medycznej do prezentacji parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, EE- pomiar wydatku energetycznego, RQ- wskaźnika oddechowego lub proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta lub proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PPS bez automatycznego dostosowywania wspomagania ale z możliwością przełączenia na wentylację ze zmiennym wspomaganiem ciśnieniowym Variable Pressure suport, generującą zmienne ciśnienie wspomagania, mechanicznie naśladujące zmienność naturalnego trybu oddechowego. PODAĆ | TAK/Podać |  |
|  | Pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym lub pomiar pojemności życiowej pomocny w diagnozie zmian pojemności płuc. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar krzywej dynostatycznej szacującej ciśnienie pęcherzykow | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |
|  | Możliwość prezentacji na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora minimum 3 krzywych oddechowych jednocześnie: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas | TAK/Podać |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym, kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora pętli oddechowych co najmniej: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość | TAK/Podać |  |
|  | Prezentacja na pojedynczym kolorowym minimum 15 calowym ekranie respiratora: trendów graficznych i numerycznych mierzonych parametrów – co najmniej 72 godzinnych, możliwość wyboru określonego czasu i obserwacji wartości numerycznych pomiarów oraz trendu graficznego zapisanego w wybranym przedziale czasowym. | TAK/Podać |  |
|  | Alarmy |  |
|  | Kategorie alarmów według ważności | TAK |  |
|  | Pamięć alarmów z komentarzem dotyczącym możliwą przyczyną wystąpienia alarmu. | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | TAK |  |
|  | Objętości minutowej, za wysokiej i za niskiej | TAK |  |
|  | Za wysokiej objętości oddechowej i za niskiej objętości oddechowej. | TAK |  |
|  | Za wysokiej częstości oddechów –tachypnea i alarm niskiej częstości oddechu | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu lub przecieku | TAK |  |
|  | Rozłączenia układu oddechowego | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | TAK |  |
|  | Alarm zaniku zasilania sieciowego i bateryjnego | TAK |  |
|  | Inne |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów (opisać) | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja pacjenta | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w tchawicy | TAK - 20 pkt, NIE - 0 pkt |  |
|  | Funkcja autotestu aparatu dokonywana automatycznie po włączeniu lub na żądanie operatora | TAK |  |
|  | Do każdego respiratora nebulizator do wziewnego podawania leków, z możliwością ustawiania parametrów nebulizacji na monitorze respiratora lub niezależnie od respiratora (moduł sterujący). Nebulizator niewymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | Pomiar za pomocą niezużywalnego czujnika elektronicznego- nie galwanicznego - 20 pkt Pozostałe - 0 pkt |  |
|  | Respirator wyposażony w: jednorazowe układy oddechowe dla dorosłych do współpracy z jednorazowymi filtrami/nawilżaczami HME – 10 sztuk, 10 filtrów wdechowych, | TAK |  |
|  | Respirator wyposażony w cewniki do pomiaru ciśnienia w tchawicy- 10 szt Minimalny okres gwarancji – 24 m- ce Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów oraz bezpłatnej wymiany części i materiałów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta - w okresie obowiązywania gwarancji | TAK - 10 pkt, NIE - 0 pkt Tak/podać Ilość przeglądów podać |  |

…………………………………………                 ……………………………………………

miejscowość i data                                                        podpis i pieczątka imienna osób 											upoważnionych