Parametry techniczne  pulsoksymetru stacjonarnego – 1 szt

załącznik nr 2d do SIWZ/ZP/PN – 10/2020

| L.P. | OPIS | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT: |  |
|  | MODEL: |  |
| 1 | Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych – nowy rok produkcji 2020 | TAK |
| 2 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym | TAK |
| 3 | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, | TAK |
| 4 | Czas pracy na akumulatorze (przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora - bez alarmów) minimum 5 godzin, | TAK |
| 5 | Waga maksymalna 2 kg | TAK |
| 6 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |
| 7 | Menu w języku polskim | TAK |
| 8 | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego | TAK |
| MIERZONE WARTOŚCI |
| 8 | Zakres pomiaru saturacji: 1-100% | TAK |
| 9 | Zakres częstości pulsu: 20-250 uderzeń/min | TAK |
| 10 | Wskaźnik perfuzji: 0,03-20% | TAK |
| DOKŁADNOŚĆ POMIARU |
| 11 | Saturacja (%SpO2+/-1SD) | TAK |
| 12 | Dorośli: 70-100% +/- 2 cyfry | TAK |
| 13 | Noworodki: 70-100% +/- 3 cyfry | TAK |
| 14 | Niska perfuzja: 70-100% +/-2 cyfry | TAK |
| 15 | Częstość pulsu: 20-250 uderzeń/ min +/- 3 cyfry | TAK |
| 16 | Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 uderzeń/min +/-3 cyfry | TAK |
| WYŚWIETLACZ – ELEMENTY WYŚWIETLACZA |
| 17 | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty Ostrzegawcze. | TAK |
| 18 | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu | TAK |
| 19 | Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość | TAK |
| 20 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji | TAK |
| 21 | Wyświetlanie amplitudy tętna | TAK |
| 22 | Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość | TAK |
| 23 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna | TAK |
| 24 | Wyświetlanie czasu | TAK |
| 25 | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu | TAK |
| 26 | Wskaźnik zasilania sieciowego | TAK |
| 27 | Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora | TAK |
| 28 | Wskaźnik zakłóceń | TAK |
| 29 | Wskaźnik czujnik zdjęty | TAK |
| 30 | Wskaźnik czujnik odłączony | TAK |
| 31 | Wskaźnik komunikat czujnika | TAK |
| 32 | Minimum 24 godzinna pamięć rejestrowana co 4 s. wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną | Tak. Do 48 godz – 0 pkt Tak. Powyżej 48 godz 10 pkt |
| TRANSMISJA DANYCH |
| 33 | Interfejs przywołania pielęgniarki | TAK -10 pkt Nie – 0 pkt |
| 34 | Złącze USB | TAK |
| 35 | Złącze Mini USB | TAK |
| 36 | Funkcja przywołania pielęgniarki | TAK -10pkt Nie- 0 pkt |
| ALARMY |
| 37 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 38 | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 39 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej dolnej granicy. | TAK |
| 40 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej górnej granicy. | TAK |
| 41 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy | TAK |
| 42 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy | TAK |
| 43 | Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora | TAK |
| 44 | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika | TAK |
| 45 | Alarm dla rozładowanej baterii | TAK |
| 46 | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych | TAK |
| 47 | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu | TAK |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE/DODATKOWE |
| 48 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym oraz czujnik wielorazowy dla pacjentów powyżej 40 kg. | TAK |
| 49 | Zamawiający wymaga bezpłatnych przeglądów oraz bezpłatnej wymiany części i materiałów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta - w okresie obowiązywania gwarancji | TAK Podać ilość przeglądów |
| 50 | Minimalny okres gwarancji – 24 mce | Tak, podać |

………………………………………………               ……………………………………..

miejscowość i data                                             podpis i pieczątka osób 								               upoważnionych