Załącznik nr 2 do SIWZ/ZP/PN – 4/2018

# Parametry techniczne: MYJNIA  -  DEZYNFEKTOR  przeznaczona do mycia i dezynfekcji termicznej naczyń szpitalnych na odpady pochodzenia ludzkiego  - sztuk 3

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE Typ; Model: Producent; Rok produkcji; | Spełnia/nie spełnia tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe (rok produkcji 2017/2018) urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji kaczek, pojemników na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. |  |
| 2 | Model stojący na posadzce z przyciskami membranowymi na panelu sterującym umiejscowionym na frontowej ścianie urządzenia. |  |
| 3 | Obudowa, komora myjąca, drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej PN EN 10088/1.4301 |  |
| 4 | Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia |  |
| 5 | Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3 |  |
| 6 | Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na poziomie A0 3000 osiąganego w czasie 2.5 minuty |  |
| 7 | Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez minimum dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej |  |
| 8 | Komora myjąca ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik |  |
| 9 | Minimalna pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych |  |
| 10 | Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu |  |
| 11 | System 11 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym główna dysza rotacyjna. |  |
| 12 | Wydajność pompy wody w zakresie od 60 do 90 litrów/min., moc pompy w zakresie od 0.4 do 0.6 kW |  |
| 13 | Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. |  |
| 14 | Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników |  |
| 15 | Ergonomiczny ekran wyświetlający wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim |  |
| 16 | Optyczne i akustyczne informacje o usterkach |  |
| 17 | Programy dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów, poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. Minimum 3 programy standardowe |  |
| 18 | Wymiary zewnętrzne +/- 5% Szerokość : 500 mm. Głębokość : 450 mm. Wysokość : 1700 mm |  |
| 19 | Otwór pomiarowy w komorze myjąco-dezynfekującej umożliwiający dokonanie dodatkowego, niezależnego od systemu kontroli urządzenia pomiaru wskaźnika A0 w trakcie procesu dezynfekcji zgodnie z ISO PN EN 15 883-1 |  |
| 20 | Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów program normalny do 20 litrów program intensywny do 25 litrów |  |
| 21 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB |  |
| 22 | Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii |  |
| 23 | Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz max 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej 400 V 50 Hz max 4.6 kW. |  |
| 24 | Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA |  |
| 25 | Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia). |  |
| 27 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z normami krajowymi i europejskimi |  |
| 28 | Deklaracja zgodności, dokument potwierdzający, iż przedmiot zamówienia został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i znajduje się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) |  |
| 29 | Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji. |  |
| 30 | Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania. |  |
| 31 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza, tzn. po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi mają być schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń tj. suszenie ma być zgodne z definicją suszenia określoną normą PN EN ISO 15883-1 |  |
| 32 | System odprowadzający parę do kanalizacji wspomagany nadmuchem powietrza. Nie dopuszcza się aby para była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia |  |
| 33 | Możliwość przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem |  |
| 34 | Dostępność autoryzowanego serwisu potwierdzona certyfikatem producenta |  |
| 35 36 | Pakiet startowy dla każdego urządzenia: 5 szt - basen szpitalny plastikowy z przykrywką 1 poj. 5l środek odkamieniająco – nabłyszczający Warunki gwarancji - PODAĆ | …………………… |

……………………………………                                     …………………………………………………….

Miejscowość i data                                                           Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej