………………………………………..                         Załącznik Nr 3  do SIWZ/ZP/PN – 6/2018

Nazwa Wykonawcy

Parametry graniczne dla kardiotokografu do monitorowania ciąży bliźniaczej:

| Nazwa parametru TYP:………………………………………………………………………………………………………. MODEL:…………………………………………………………………………………………………. Rok PRODUKCJI:……………………………………………………………………………………. KRAJ POCHODZENIA:……………………………………………………………………………… NAZWA PRODUCENTA:…………………………………………………………………………… | Spełnia/nie spełnia Tak/NIE |
| --- | --- |
| Przetwornik ultradźwiękowy 1.5 MHz, wodoszczelny – 1 szt. |  |
| Przetwornik ultradźwiękowy 2.0 MHz, wodoszczelny – 1 szt. |  |
| Zakres odczytu dla przetworników ultradźwiękowych – min. 30-240 bpm |  |
| Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika ≤ 0,8 mW/cm² |  |
| Dokładność obliczania częstości pracy serca płodu ± 0,25bpm w całym zakresie pomiarowym |  |
| Zewnętrzny przetwornik Toco, wodoszczelny – 1 szt. |  |
| Funkcja ręcznego i automatycznego zerowania Toco |  |
| Możliwość zamocowania przetworników na uchwytach przy aparacie |  |
| Znacznik zdarzeń dla pacjentki |  |
| Funkcja automatycznego wykrywania ruchów płodu i wydruk wykresu aktywności ruchowej płodu |  |
| Znacznik zdarzeń dla personelu z możliwością wyboru opcji wbudowanych |  |
| Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu; granice alarmów definiowalne przez użytkownika |  |
| Licznik czasu badania NST |  |
| 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału |  |
| Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu daty i czasu oraz danych użytkownika i pacjentki; dane umieszczane na wydruku |  |
| Wyświetlacz LCD o przekątnej ≥5,1” , umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej i graficznej |  |
| Drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości |  |
| Wbudowana automatyczna komputerowa analiza monitorowanych danych z wydrukiem raportu |  |
| Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 lub 10 cm/min |  |
| Wydruk na papierze bez podziałki |  |
| Wydruk krzywych dla bliźniąt na dwóch oddzielnych skalach |  |
| Możliwość pracy przez min. 3 doby na jednym opakowaniu papieru |  |
| Sygnalizacja braku papieru |  |
| Pamięć wewnętrzna aparatu umożliwiająca przechowywanie zapisów i ich późniejszy wydruk – min. 6 godz. |  |
| Współpraca z cyfrowymi systemami centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym |  |
| Współpraca z telemetrią |  |
| Wózek pod kardiotokograf |  |

………………………………………………………….                                 …………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data                                                        Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej