## Arkusz1
PAKIET NR 2 do SIWZ/ZP/PN – 6/2020
dopisano kolorem czerwonym brakujących danych
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena | Vat | Cena | Producent | Wartość | Wartość
|  |  |  | netto |  | brutto | Numer | Netto | Brutto
katalogowy
1 | Igły iniekcyjne z potrójnieścietym ostrzem, polerowane ultradżwiękami i pokryteprecyzyjnie odmierzona ilością silikonu w celu zminimalizowania bólu podczas wkłucia, oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na konektorze (zamawiający wymaga aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta)
a | 0,5x25 op.100 szt. | op. | 100
b | 0,6x25 op.100 szt. | op. | 40
c | 0,7x30 op.100 szt. | op. | 80
d | 0,7x40 op.100 szt. | op. | 100
e | 0,8x40 op.100 szt. | op. | 800
f | 0,9x40 op.100 szt. | op. | 200
g | 1,2x40 op.100 szt. | op. | 100
2 | Igły do nakłuć lędzwiowych 18G x 90mm | szt. | 415
3 | Kaniula wykonana z biokampatybilnego poliuretanu (vialon) z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg.
a | 0,9 x 25mm 22G, | szt. | 5000
b | 1,1 x 32mm 20G, | szt. | 1000
c | 1,3 x 45 oraz 1,3 x 32mm 18G, | szt. | 1000
d | 1,8 x 45mm 16G, | szt. | 200
4 | Kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty). Posiadająca dodatkowy, samodomykający się korek portu do wstrzyknięć, 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik . Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach , w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadraśnięciem/ zachlapaniem krwią, uniemożliwiając jednocześnie powtórne użycie cewnika.
a | 0,9 x 25mm 22G | szt | 3000
b | 1,1 x 32mm 20G, | szt | 2000
c | 1,3 x 45 oraz 1,3 x 32mm 18G | szt | 1500
d | 1,8 x 45mm 16G | szt | 1500
e | 2,0x45 mm 14G | szt | 200
5 | Motylki 23 0,6x 19-20 dł.drenu 30 cm | szt. | 50
6 | Motylki 22 0,7x 19- 20 dł. drenu 30 cm | szt. | 50
7 | Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa, koncentryczna,luer Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A, wykonana: cylinder-polipropylen, tlok polietylen, sterylizowana EO.Pakowana pojedynczo (opakowanie typu blister).Tlok niekontrastujący, bialy.Oring zabezpieczający przed wypadaniem tloka, bezwzględna szczelność strzykawki. Czytelna skala, trwala niezmywalna skala w kolorze czarnym bez rozszerzenia, dlugość skali na cylindrze odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.Logo producenta strzykawki na cylindrze, co pozwala na szybką i wiarygodną identyfikacje bez opakowania jednorazowego.
a | Strzykawki 2ml, skalowanie co 0,1 ml, pakowane po 100 szt | op. | 400
b | Strzykawki 5ml, skalowanie co 0,2 ml, pakowane po 100 szt | op. | 340
c | Strzykawki 10ml, skalowanie co 0,5 ml, pakowane po 100 szt | op. | 420
d | Strzykawki 20ml skala, skalowanie co 1 ml pakowane po 80 szt | op. | 410
8 | Strzykawka do pomp infuzyjnych 50/60 ml wyposażona w pojedyńczą, nominalną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka | szt. | 3165
9 | Tuberkulinówka do BCG z igłą 0,5 x 16 opak 120 szt. | opak. | 10
10 | Koreczeki do kaniul pakowane pojedynczo, sterylne, przystosowane do wszystkich rozmiarów kaniul, w celu kompatybilności muszą być tego samego producenta co kaniule. | szt. | 20000
11 | Kranik trójdzielny wykonany z poliwęglanu,odporny na ciśnienie do 3 barów z widocznym i wyczuwalnym indykatorem pozycji zamkniety/otwarty, jałowy pojemnosc wypełnienia 0,22ml | szt. | 700
12 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych, wymagane parametry: komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej Spike ABS, igla czterokanalowa/ stożek Kompatybilny z lipidami Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony Objętość wypelnienia drenu 11 ml średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO Zlącze luer lock stale Komora kroplowa o dlugości 57mm na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod | szt. | 29000
13 | Aparat do przetoczeń krwi, wymagane parametryarametry zestaw do transfuzji (przetaczania) krwi, Bez odpowietrzenia komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ minz filtrem 200 µm, dlugość min.90mm Spike ABS, igla ścięta jednostronnie/lancet Czerwony zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A Kompatybilny z lipidami długość drenu 180 cm, mleczny/ zmatowiony calość zestaw - 192cm. Objętość wypelnienia drenu 14 ml średnica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EO Zlącze luer lock stale na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty prod. | szt. | 300
14 | 2. Igły do portów bezpieczne, chroniące personel przed ekspozycją uniemożliwiająca zakłucie po usunięciu igły z portu, ze szlifem atraumatycznym, , podstawa igły transparentna, okrągła, z otoczką silikonową chroniącą skórę, igła zakrzywiona pod kątem 90 stopni, silikonowana, zacisk na drenie oznaczony kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, opakowanie zawiera 20 sztuk igieł. Przepływ grawitacyjny: 19 Ga. 1680 ml/hr 20 Ga. 960 ml/hr 22 Ga. 312 ml/hr Rozmiar do wyboru zamawiającego: 19 Ga. x 0.5” (12.7mm) 19 Ga. x 0.75” (19mm) 19 Ga. x 1” (25mm) 19 Ga. x 1.5” (38mm) 20 Ga. x 0.5” (12.7mm) 20 Ga. x 0.75” (19mm) 20 Ga. x 1” (25mm) 20 Ga. x 1.5” (38mm) 22 Ga. x 0.5” (12.7mm) 22 Ga. x 0.75” (19mm) 22 Ga. x 1” (25mm) 22 Ga. x 1.5” (38mm) | szt | 20
15 | Bezpieczna kaniula do podaży kontrastu w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z min. 5 paskami RTG, przeznaczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem, umożliwiająca współpracę z wstrzykiwaczami kontrastu przy ustawieniu 325 psi i szybką podaż kontrastu, posiadająca otwór na końcu igły umożliwiający pewne umieszczenie kaniuli w naczyniu, cewnik kaniuli posiadający 3 łezkowate otwory redukujące: natężenie przepływu podawanego płynu i tym samym podrażnienie naczynia oraz ryzyko wynaczynienia środka kontrastowego do tkanek. Kaniula posiada drenik przedłużający odporny na wysokie ciśnienie podaży płynu, który zakończony jest adapterem z podanymi wartościami przepływu kontrastu Omnipaque® 300 dla temperatury 22°C i 37°C. rozmiary 18G - 24G do wybory przez zamawiającego | szt. | 50
16 | Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu. 24 G -07x19mm przepływ 19 ml/min, 26G -06 x 19mm przepływ 14 ml/min | szt. | 1200
17 | Q STYLE Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, przezroczysty, bezigłowy, sterylny,zabezpieczony protektorem męskim, pakowany pojedynczo,rozmiar 20,06 mm waga 1g. Kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą jednorodną materiałową powierzchnią do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, niesprzyjającą kolonizacji bakterii. Bez mechanicznych części wewnętrznych, prędkość przepływu 533ml/min. Wytrzymały na ciśnienie 45 PSI o objętości wypełnienia 0,16 ml.Ilość aktywacji 100 . Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. | szt. | 100
18 | Bezpieczna kaniula dożylna dla noworodków o średnicy 0,7 mm i dlugości 19mm, przeplyw min. 21 ml/ min, bez dodatkowego portu iniekcyjnego, 6 pasków radiocieniujących. Wykonana z poliuretanu,Vialonu posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem igly w postaci plastikowej osłonki zapobiegającej zakłuciu. Kaniula posiadająca skrzydełka, umożliwiające mocowanie kaniuli. Rozmiar 24G x 19 mm, Opakowanie 30 szt. | szt. | 210
19 | Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym suwakowo-kulkowym 20 G 1.1mmx45mm ze skrzydełkami do mocowania | szt. | 25
| RAZEM: | [6 empty] | 0 | 0
| Data i miejscowość |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
| …………………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………………………………………..