## Arkusz1
PAKIET NR 4 do SIWZ/ZP/PN – 6/2020
L.p. | Nazwa towaru | J.m. | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto | Producent i numer katalogowy | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice lateksowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor kremowy, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej warstwy na palcu min. 0,24 mm, na dłoni min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,14 mm, powierzchnia chropowata, wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem, wydłużenie 720 - 780%, odporne na działanie siły mechanicznej, siła zrywające przed i po starzeniu min.6,3 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, ASTM D 5151, ASTM D 6124, ASTM D 6978 , dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rękawice muszą wykazywać odporność na przenikanie na co najmniej 13 substancji chemicznych, z czego min. 4 substancje na 6 poziomie odporności, (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy zgodnie z normą PN – EN 374 – 3) Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystyczne w zależności od rozmiaru. | op a'100 szt | 10
2 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne / zabiegowe, przeznaczone do prowadzenia badań medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych, obchodzenia się z materiałem skażonym lub zanieczyszczonym, kolor niebieski, kształt uniwersalny, mankiet rolowany. Długość min. 240 mm, grubość podwójnej warstwy na palcu min. 0,14 mm, na dłoni min. 0,12 mm, na mankiecie min. 0,10 mm, powierzchnia gładka, palce chropowate, wewnętrzna powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wydłużenie 400 – 500%, odporne na działanie siły mechanicznej, siła zrywające przed i po starzeniu 7 – 7,5 N, AQL 1,5, poziom chwytności 5 zgodnie z PN EN 420 +A1. Rękawice zgodne z normą normami PN - EN 455, PN – EN 420, ASTM F 1671, ASTM D 5151, ASTM D 6124, ASTM D 6319, ASTM D 6978 oraz normą PN-EN 374 -3 (w zakresie „Niska odporność chemiczna” oraz „Mikroorganizmy” z wyłączeniem punktu 5.3.2), dopuszczone do kontaktu z żywnością, bez zawartości tiuramów. Rękawice muszą wykazywać odporność na przenikanie na co najmniej 13 substancji chemicznych, z czego min. 10 substancji na 6 poziomie odporności, (na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy zgodnie z normą PN – EN 374 – 3) posiadać certyfikat jednostki niezależnej potwierdzający odporność na przenikanie wodorotlenku sodu 40% na 6 poziomie odporności. Rękawice muszą posiadać odporność na leki cytostatyczne, min. 15 cytostatyków ( na potwierdzenie wyniki badań wytwórcy wg normy ASTM D 6978). Rozmiary od XS do XL, pakowanie w kartonik po 100 szt., opakowania zróżnicowane kolorystyczne w zależności od rozmiaru. | op a'100 szt | 2555
3 | Rękawice winylowe bezpudrowe miękkie i rozciągliwe, zapewniające wygodę i mniejsze zmęczenie dłoni. Bezzapachowe. Wewnętrzna warstwa pokryta poliuretanem. Długość min. 240 mm, Grubość na palcu min. 0,10mm. Grubość na dłoni min. 0,8mm. Odpowiadające normom EN 455 1-2-3. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Siła zrywu przed starzeniem min. 4,2 N. Rękawice w rozmiarach S- L. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. | op. a'100 szt. | 60 | [7 empty] | `
4 | Rękawice bezpudrowe, jałowe, lateksowe, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, pokryte obustronnie polimerem, mankiet rolowany, długość rękawicy minimum 285mm, grubość na palcu min. 0.23 mm, na dłoni min. 0.20 mm oraz na mankiecie min. 0.18 mm, poziom protein poniżej 10 μg/g. Poziom AQL-0,65 informacja fabryczna na opakowaniu. Siła zrywu przed starzeniem minimum 16N. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategori III. Rękawice w rozmiarach:6,0-8,5 | para | 7100
5 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, pokryte obustronnie polimerem, długość rękawicy minimum 300 mm. Grubości minimum na pojedynczej ściance: na palcu 0.20 mm, na dłoni 0.18 mm oraz na mankiecie 0.15 mm. Siła zrywu przed starzeniem min.16N. Poziom AQL 0.65 - informacja fabryczna na opakowaniu. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978 Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT. Oznakowane fabrycznie na zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM F 1671, oznakowane datą sterylizacji, datą ważności i numerem serii. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III. | para | 50
6 | Rękawice bezpudrowe, jałowe, ortopedyczne, lateksowe, kolor brązowy (eliminujący refleks świetlny w polu operacyjnym) mankiet rolowany powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy min. 290 mm. Grubości minimum na pojedynczej ściance: na palcu 0.33 mm, na dłoni 0.30 mm oraz na mankiecie 0.23 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 25N. Poziom protein poniżej 20 µg/g. Poziom AQL 0.65 - informacja fabryczna na opakowaniu. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT, oznakowane fabrycznie na zgodność z normami: EN 455, EN 420, ASTM F 1671. Oznakowane datą sterylizacji, datą ważności i numerem serii. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III. | para | 2000
7 | Rękawice chirurgiczne, przeznaczone do systemu podwójnego zakładania, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor ciemnoniebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana i chlorowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość rękawicy minimum 290 mm , grubość minimum na palcu 0.20 mm, na dłoni minimum 0.15 mm oraz na mankiecie 0,17 mm. Siła zrywu minimum przed starzeniem 15 N, poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, poziom AQL 0.65, rękawice zgodne z EN 455(1-4), rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, opakowanie: koperta zewnętrzna foliowa, koperta wewnętrzna papierowa. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, | para | 50
6 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, przeznaczone do uzytku w Dziale Sterylizacji w kolorze niebieskim, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na końcach palców, długość min. 300 mm. Grubości minimum na pojedynczej ściance: na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.09 mm oraz na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem minimum 10N. Poziom AQL 1,0 – oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 oraz wirusów zgodnie z ASTM F1671. Przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych – oznakowane fabrycznie na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością posiadające raport migracji globalnej. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN 388, EN 374, ASTM F 1671. Klasyfikowane i oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Pakowane po 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. | op | 20
RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0
| Data i miejscowość |  |  |  |  | Pieczątka i podpis osoby upoważnionej
| …………………………………………………………… |  |  |  |  | ………………………………………………………………………..